## Slide 1
Tsinghua University
高度调制锁相增强多层膜反演可观测性
Method Summary | 2026-07-08
STACK_simu wiki / Signal Processing

## Slide 2
Tsinghua University
2
Content
01
必要修正
02
信号模型
03
反演流程
04
验证指标

## Slide 3
Tsinghua University
01
必要修正
适用场景
3

## Slide 4
Tsinghua University
4
一句话结论
高度调制锁相增强多层膜反演可观测性
在普通宽谱反射/干涉观测 I(lambda) 之外，同步调制样品顶面高度 z(t)=z0+A sin(omega t) 并锁相提取 dI/dz，可以把单一光谱观测扩展为 (I(lambda), dI/dz(lambda)) 的联合观测；对 HSQ/SOC/Hard Mask/Si 这类多层膜反演，它的研究价值在于增加对顶面高度、膜厚和材料参数的局部敏感度约束，而不是单纯提高光谱分辨率。
适用场景
本方法面向当前研究中的多层薄膜反演问题：
样品结构：空气 / HSQ / SOC / Hard Mask / Si，或其仿真替代材料栈。
待反演参数：顶面高度 z_surface、膜厚 d_HSQ、d_SOC、d_HM，以及必要时的材料折射率/消光系数参数。
正向模型：优先使用 TMM/StackRT 或经 Lumerical/FDTD 校准过的等效 forward model，而不是只用单一余弦玩具模型。
观测数据：普通光谱 I(lambda) 和高度调制后的锁相信号 S_lockin(lambda)。

## Slide 5
Tsinghua University
5
必要修正
toy model boundary
I(\lambda)=0.5+0.4\cos\left(\frac{4\pi(n d+z)}{\lambda}
ight)
I(\lambda)=F(\lambda; z_{surface}, d_{HSQ}, d_{SOC}, d_{HM}, n_i(\lambda), k_i(\lambda), c_{sys})
用户给出的抽象模型：
适合说明锁相提取导数的数学流程，但不适合作为证明 z 和 d 可同时唯一反演的物理模型。原因是该模型只依赖组合量 n d+z，所以 z 和 d 在这个简化模型中天然耦合；即使额外加入 dI/dz，导数仍然只依赖同一个相位组合量，不能真正打破退化。
在真实研究中，需要把 forward model 改成更接近测量系统的形式：
其中 z_surface 应通过参考臂、外部空气腔或白光干涉测量几何进入相位；膜厚则通过各层内部相位、界面 Fresnel 系数和吸收项进入 TMM。只有当 z 和各层 d_i 对光谱的 Jacobian 方向不完全共线时，联合观测才会提高可观测性。
Key: if the model only depends on nd+z, dI/dz still cannot separate z and d.

## Slide 6
Tsinghua University
6
Forward model
必要修正
其中 z_surface 应通过参考臂、外部空气腔或白光干涉测量几何进入相位；膜厚则通过各层内部相位、界面 Fresnel 系数和吸收项进入 TMM。只有当 z 和各层 d_i 对光谱的 Jacobian 方向不完全共线时，联合观测才会提高可观测性。
Observability requires non-collinear Jacobian directions for z_surface and layer thicknesses.

## Slide 7
Tsinghua University
02
信号模型
Lock-in derivative channel
7

## Slide 8
Tsinghua University
8
信号模型
small-amplitude expansion
z(t)=z_0+A\sin(\omega t)
I(\lambda,t) \approx I(\lambda,z_0)+A\frac{\partial I}{\partial z}(\lambda,z_0)\sin(\omega t)
S(\lambda)=\frac{1}{N}\sum_t I(\lambda,t)r(t)
高度调制为：
当 A 足够小，且系统在一个调制周期内近似线性时：
用同频参考 r(t)=sin(omega t) 做数字锁相：
若参考信号与调制同相、采样覆盖整数周期，则：
因此：

## Slide 9
Tsinghua University
9
信号模型
digital lock-in and quadrature channels
S(\lambda) \approx \frac{A}{2}\frac{\partial I}{\partial z}
\frac{\partial I}{\partial z}(\lambda) \approx \frac{2}{A}S(\lambda)
X=\langle I(t)\sin\omega t
angle,\quad Y=\langle I(t)\cos\omega t
angle
高度调制为：
当 A 足够小，且系统在一个调制周期内近似线性时：
用同频参考 r(t)=sin(omega t) 做数字锁相：
若参考信号与调制同相、采样覆盖整数周期，则：
因此：
工程实现时建议同时计算正交通道：
这样可以检查相位延迟、触发不同步和机械响应滞后；如果存在相位差，需要用 sqrt(X^2+Y^2) 或相位校正后的 X，不能直接把单一 sin 通道当作绝对导数。

## Slide 10
Tsinghua University
10
实验参数口径
calibration parameters
调制幅值 A：应小于光谱相位非线性显著变化的尺度，先从 5-20 nm 扫描；过大会引入二阶项，过小会被噪声吞没。
调制频率 fm：应低于光谱采集 Nyquist 频率，并避开机械共振、环境振动和电源干扰频率。
采样时间：覆盖整数个调制周期，减少锁相泄漏。
光谱预处理：暗场扣除、白板/参考归一化、坏点掩膜、波长标定必须在锁相前后保持一致。
差分步长 dz_nm：数值求导时需做步长收敛测试，例如 0.01, 0.05, 0.1 nm。
Calibration target: same amplitude, phase, sampling window, and normalization convention.

## Slide 11
Tsinghua University
03
反演流程
Joint inversion workflow
11

## Slide 12
Tsinghua University
12
反演流程
same forward model for I and dI/dz
采集或仿真普通光谱：I_meas(lambda)。
对顶面高度施加小幅正弦调制，采集时间序列：I(lambda,t)。
对每个波长点做数字锁相，得到 S_lockin(lambda)。
用标定后的调制幅值 A 把锁相信号换算成 dIdz_meas(lambda)。
用同一个 forward model 计算：
- I_model(lambda; theta)
- dIdz_model(lambda; theta)，可用中心差分、自动微分或解析导数。
联合拟合参数 theta=[z_surface,d_HSQ,d_SOC,d_HM,n_i...]。
residual = concat((I_model-I_meas)/sigma_I, (dIdz_model-dIdz_meas)/sigma_dz)
sigma_I and sigma_dz must be calibrated; otherwise one channel dominates optimization.

## Slide 13
Tsinghua University
13
代码骨架
implementation skeleton
from scipy.optimize import least_squares
def forward_tmm(wavelength_nm, params):
def lockin_demodulate(I_time, t, fm_hz, amplitude_nm):
dIdz_x = 2 * x / amplitude_nm
dIdz_y = 2 * y / amplitude_nm
return dIdz_x, dIdz_y
def numerical_dIdz(wavelength_nm, params, dz_nm=0.05):
return (
forward_tmm(wavelength_nm, p_plus)
- forward_tmm(wavelength_nm, p_minus)
def residual_vector(x, wavelength_nm, I_meas, dIdz_meas, sigma_I, sigma_dz):
I_model = forward_tmm(wavelength_nm, params)
dIdz_model = numerical_dIdz(wavelength_nm, params)
return np.concatenate([
(I_model - I_meas) / sigma_I,
(dIdz_model - dIdz_meas) / sigma_dz,
result = least_squares(
注意：sigma_I 和 sigma_dz 必须按实验噪声或仿真噪声标定。否则两个 residual 的量纲和幅值不同，优化器可能只拟合其中一个观测量。

## Slide 14
Tsinghua University
14
与当前 HSQ/SOC/Hard Mask/Si 研究的对接
low-dimensional material parameters
params = {
"z_surface": z_nm,
"d_HSQ": d_hsq_nm,
"d_SOC": d_soc_nm,
"d_HM": d_hm_nm,
"mat_HSQ": compact_material_params_hsq,
"mat_SOC": compact_material_params_soc,
"mat_HM": compact_material_params_hm,
}
推荐的第一版参数化：
材料参数不建议直接把每个波长点的 n(lambda)、k(lambda) 都作为自由参数。更稳妥的做法是：
第一阶段：固定材料库，只反演 z_surface 和膜厚。
第二阶段：给每种材料增加少量低维参数，例如 n_offset、n_slope、k_scale。
第三阶段：把材料参数的先验范围写入 bounds 或 Bayesian prior，避免把光谱噪声解释成材料色散。
Do not use every n(lambda), k(lambda) point as a free parameter in the first version.

## Slide 15
Tsinghua University
04
验证指标
Validation metrics and risks
15

## Slide 16
Tsinghua University
16
验证指标
controlled comparisons and metrics
| 对照 | 输入 | 目标 |
|---|---|---|
| baseline | `I(lambda)` | 复现现有光谱反演性能 |
| lockin only | `dI/dz(lambda)` | 检查导数通道本身携带的信息 |
| joint | `I(lambda)+dI/dz(lambda)` | 目标方法 |
| joint + prior | `I(lambda)+dI/dz(lambda)+工艺先验` | 当前研究最可能落地的方案 |
为了证明“调制增强可观测性”确实有效，建议至少做四组对照：
| 对照 | 输入 | 目标 |
|---|---|---|
| baseline | I(lambda) | 复现现有光谱反演性能 |
| lockin only | dI/dz(lambda) | 检查导数通道本身携带的信息 |
| joint | I(lambda)+dI/dz(lambda) | 目标方法 |
| joint + prior | I(lambda)+dI/dz(lambda)+工艺先验 | 当前研究最可能落地的方案 |
If MAE improves but Fisher/Jacobian conditioning and parameter correlation do not, observability has not been proven.

## Slide 17
Tsinghua University
17
已知风险
下一步实现建议
如果测量系统只是普通反射率，没有参考臂或外部相位参考，整体样品高度平移不会改变强度反射率；此时 z_surface 不会自然出现在 I(lambda) 中。
单余弦 toy model 中 n d+z 完全耦合，不能用来证明多参数可辨识，只能用来演示锁相数学。
锁相信号的比例系数依赖调制幅值、参考相位、采样窗口和归一化约定，必须实验标定。
多层膜逆问题仍可能有多解；dI/dz 是增加约束，不是保证唯一解。
若材料 n,k 自由度过高，联合观测可能被材料参数吸收，反而降低膜厚反演稳定性。
在当前 TMM/StackRT forward model 上增加一个 z_surface 或参考腔长度参数，明确它对应真实光路中的哪一段 OPD。
生成仿真数据集：同一组膜厚和材料参数下，输出 I(lambda)、中心差分 dI/dz(lambda)、以及不同 A 和噪声水平下的模拟锁相信号。
用 least_squares 做小规模可辨识性验证，再扩展到 Residual MLP/CNN 输入通道。
报告中把研究贡献表述为“通过主动高度调制改变测量可观测性”，而不是“用更复杂网络拟合原始光谱”。
dI/dz is an added constraint, not a guarantee of uniqueness; validate the forward model before training larger inverse models.