目前我们的研究对象主要涉及硅片上的数十纳米至百纳米级复杂多层薄膜结构（例如多种介质膜、硬掩膜及光刻相关薄膜等），部分样品可能存在表面图案结构。因此，我们希望进一步了解贵公司设备在类似应用场景下的测量能力。

针对贵公司NS-20系列设备中提到的多层膜测量以及约0.5nm级测量精度，我们想进一步咨询以下信息：

1.该精度指标通常对应怎样的应用场景？例如：膜层数量范围；各膜层厚度范围。膜层材料类型及折射率等光学参数是否需要提前已知。

2.在多层膜反演计算过程中，设备通常采用何种校准方式或模型约束？是否需要提前输入膜层结构信息，。是否依赖标准样品进行标定；。对未知膜层参数的适应能力如何。 3.对于数十纳米至百纳米级的复杂多层薄膜结构（可能包含图案区域），设备的测量精度、适用材料范围以及测量可靠性是否能够满足此类应用需求？

如果方便的话，希望贵公司能够提供相关技术手册、应用案例或更详细的技术资料，以便我们进一步评估该设备与目前研究方向的匹配程度。

关于NS-20系列设备多层膜测量能力的技术回复

尊敬的客户：

感谢您对NS-20系列设备的关注与详细咨询。针对您提出的各项技术问题，现回复如下：

一、关于~0.5nm测量精度的适用范围

NS-20系列设备的~0.5nm级测量精度（1σ统计）通常适用于以下场景（注：测量对样品的平整度和表面粗糙度有一定要求）：

- 膜层数量：可支持多层膜结构的测量（可参考相关应用案例），具体层数取决于材料组合（材料纯净，无大量杂质）及膜层间的光学对比度。例如，当两层材料在全谱段的折射率偏差仅相差0.01时，两者的区分将变得极为困难；

- 膜层厚度范围：单层厚度从1纳米至700微米均有较好的测量表现；

- 光学参数要求：在已知材料光学常数（n, k）的前提下可获得最佳精度；对于未知材料，可通过设备内置的光学模型库或由客户提供的光学常数进行拟合。此外，配合我司自研的椭偏仪，亦可建立光学参数模型来辅助测厚。

二、关于校准方式与模型约束

设备在多层膜反演计算中通常采用以下方式：

- 校准：基于标准样品（如已知厚度的SiO₂/Si标准片）进行系统校准，确保测量基准的准确性；

- 模型约束：支持输入已知的膜层结构信息（材料顺序、近似厚度范围等）作为约束条件，同时亦可在一定范围内对未知结构进行探索性测量；

- 适应能力：对于材料组合较为常规的多层膜结构，设备具备良好的自适应能力；对于特殊材料组合，建议提前沟通以确认光学常数的适配性。

三、关于复杂多层薄膜结构的适用性

针对您描述的数十纳米至百纳米级复杂多层薄膜结构（含介质膜、硬掩膜、光刻相关薄膜等），NS-20系列设备能够提供可靠的测量支持：

- 材料范围：内置两千余种材料数据库，可覆盖常见的介质材料、半导体材料及部分金属/金属化合物薄膜；

- 图案区域：对于含有表面图案的样品，设备可通过光斑尺寸选择及空间分辨率优化进行针对性测量——NS-20的最小光斑为120μm，最大光斑约为10mm；若图案本身宽度在1～200μm范围内，可采用NS-Micro系列（自带高倍率观测相机，可直观定位并选择待测图案区域）针对特定区域进行测量，可灵活选择单一图案区域、阵列区域或大面积区域分别进行测量；

- 可靠性：通过多次测量及统计分析，确保数据的重复性与可靠性。

四、技术资料提供

我们非常乐意为您提供以下资料，以便您进一步评估：

- NS-20系列技术手册

- 相关应用案例（涵盖多层膜测量场景）

同时，如果您能提供更为具体的应用信息（如具体的膜层结构、材料类型、厚度范围等），我们可以为您进行更有针对性的方案评估与精度预估。

期待与您的进一步交流！

此致 敬礼