## Slide 1
多层膜白光反射测厚的核心是用 TMM 拟合整条谱形
模型原理
Air
HSQ 40 nm
PSS 5 nm
SOC 50 nm
TiO2 20 nm
Cu substrate
film-only branch removes the 1 mm air cavity
TMM 正向模型
Y = (C + Dq_s) / (A + Bq_s)
r(λ) = (q_0 − Y) / (q_0 + Y)
R(λ; p) = |r(λ; p)|²
真实仪器观测
I_meas(λ) = S(λ)E(λ)R(λ;p) + I_dark(λ) + ε(λ)
R̂(λ) = [(I_sample − I_dark) / (I_ref − I_dark)] R_ref(λ)
反演目标
min_{p,a,b} Σ_i [ R̂_i − a·R_TMM(λ_i; p) − b ]²
p 是待反演膜厚；a 和 b 吸收光源谱、探测器响应与绝对强度标定残差。
来源：wiki/03_Methods/multilayer_white_light_interferometry_theory.md；膜层参数来自 main_cavity.py
Notes: 关键是：对膜层的参数n,k准确度要求较高

## Slide 2
去掉 1 mm 空气腔后，膜厚反演在理想 TMM 验证中可稳定收敛
仿真结果
film-only 反演验证
合成光谱：Air / HSQ / PSS / SOC / TiO2 / Cu
噪声：加性反射率高斯噪声 σ_R = 0.005
拟合：least_squares + 强度尺度/偏置校正
B1
TiO2 only
MAE 0.0066 nm
B2
SOC + TiO2
max MAE
0.011 nm
B3
Four films
max MAE
0.143 nm
cond. no. 18.8
四层同时拟合仍需扩大 Monte Carlo 并检查相关矩阵。
Chart: MAE (nm)
| B1 TiO2 | B2 SOC+TiO2 | B3 all films
Max parameter MAE at σ_R=0.005 | 0.0066 | 0.0111 | 0.1432
0.0066 nm
0.011 nm
0.143 nm
结论：在当前简化材料库和理想归一化假设下，膜层反演比 1 mm 空气腔解调更符合测厚目标。下一步应把样本数、噪声模型和参考谱标定误差纳入正式验证。
数据：work/04_results_and_datasets/tmm_inverse_validation_20260707_153155/metrics_summary.csv